临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371329202102000018

采购单位：临沭县青云镇人民政府

代理单位：山东冠诚建设项目管理有限公司

二〇二一年二月

特别提示

- 本采购文件如发生修改、澄清时，均推送至临沂市公共资源交易系统中。请下载采购文件的潜在供应商自行关注临沂市公共资源交易系统，因自身贻误行为导致未及时获取修改、澄清内容，责任自负。

二、为切实做好抗击新型肺炎疫情的有关工作，如来参加开标会议供应商特做出如下要求：

（1） 本项目各供应商委派授权委托人进行山东省健康通行码申请，本项目仅限不超过 2 人参加开标会议。

（2） 请各供应商人员提前 10 分钟到达开标现场，积极配合工作人员进行现场体温检测并进行健康信息登记。

（3） 请各供应商依次进行签到，人与人之间要保持 1.5 米以上安全距离，减少不必要的接触。自行携带签字笔，避免现场交叉使用。

（4） 进入开标活动现场的人员应无感冒、发烧、咳嗽等症状，并按疫情防护要求做好有效防护措施，自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。

（5） 出现感冒发烧症状、未按疫情防护要求佩戴口罩者一律不得进入开标活动现场。

目录

特别提示 ............................................................... 2

第一章   .................................................. 竞争性磋商公告

第二章   ...................................................... 供应商须知

............................................. 电子化招响应特别说明

................................................... 响应须知前附表

第三章   ................................................ 开启、评审、成交

第四章.................................................. 项目说明及要求

第五章   ........................................................ 授予合同

第六章   ........................................................ 履约验收

第七章   ........................................................... 附件

......................................................... 响应函

....... ..................................... 法定代表人身份证明书

............................................. 法定代表人授权委托书

................................................... 公开报价一览表

................................................... 明细报价一览表

................................................. 供应商基本情况表

............. ..................................... 商务条款偏离表

................................................... 技术条款偏离表

........ ...................................... 类似项目业绩一览表

............................................... 无重大违法记录声明

............ ........................................ 信用记录承诺

............................. 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

.................... .............................. 中小企业声明函

........... ......................... 供应商对响应文件的真实性承诺

................................... 供应商认为有必要提供的其他资料

第一章竞争性磋商公告

- 采购人：临沭县青云镇人民政府

地址：临沭县青云镇驻地

联系方式：0539-6310330

采购代理机构：山东冠诚建设项目管理有限公司

地址：山东临沂临沭光明北路

联系方式：13792921000

- 采购项目名称：临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购

采购项目编号（采购计划编号）：SDGP371329202102000018

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务 名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额（最高限价，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购 | 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；2、提供二类医疗器械经营备案凭证；3 、参加本次政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加本次政府采购活动前三年内在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（shixin.court.gov.cn）无重大违法和失信记录；4、在山东省政府采购网响应备案、在临沂市公共资源交易网下载磋商文件；5、本项目不接受联合体响应6、法律法规规定的其它条款。 | 90.9691 |

三、获取磋商文件

- 时间：2021年2月2日8时30分至2021年2月7日17时30分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：网上自行下载。

方式：①供应商在获取响应文件截止时间前在临沂市公共资源交易网办理 CA 认证、诚信入库并登录临沂市公共资源交易系统(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)下载磋商文件，未下载磋商文件视为自动放弃响应；②登录山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）注册并进行响应备案，完成后通知代理机构进行确认。注：潜在响应申请人应自行关注以临沂市公共资源交易系统，因自身贻误行为导致未成功获取磋商文件及补充（答疑、澄清）文件，以及未在中国山东政府采购网针对本项目响应备案，责任自负。

- 售价：免费。

四、公告期限：2021年2月2日至2021年2月7日

五、递交响应文件时间及地点

1、时间：2021年2月17日14时00分至2021年2月17日14时30分

2、地点：临沭县公共资源交易服务中心五楼第三开标室

六、磋商时间及地点

1、时间：2021年2月17日14时30分（北京时间）

2、地点：临沭县公共资源交易服务中心五楼第三开标室

七、采购项目联系方式：

联系人：王冠梅       联系方式：13792921000

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见磋商文件。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

促进中小企业发展等政策。

投标提示：每家投标企业开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记投标人信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，出示山东电子健康通行码[有效期14天]。三者齐全后，方可进入开评标现场。

- 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 项目名称及编号 | 名称：临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购 项目编号：SDGP371329202102000018 |
|  |  | 资金来源 | 财政资金 |
|  |  | 控制价 | 本项目最高控制价为90.9691万元。供应商必须在控制价以内进行响应报价，否则按无效响应处理。 |
| 2 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 3 | 响应文件需提供的资料 |  | 公告及采购文件中要求的材料 |
| 4 | 资格审查 |  | 资格后审方式 |
| 5 | 递交响应文件截止时间 |  | 2021年2月17日14:30； |
| 6 | 递交响应文件的地点 |  | 临沭县公共资源交易服务中心五楼第三开标室 |
| 7 | 付款方式 |  | 付款方式：中标后签订合同时约定。 |
| 8 | 响应有效期 |  | 90日 |
| 9 | 响应文件份数 |  | 电子投标文件： - 供应商须通过CA实名认证，使用CA锁办理招标文件下载、投标文件制作（使用电子投标文件制作专用软件）加解密、电子签章等方面，并于投标截止时间前将加密版电子投标文件（LYTF格式）上传至电子招投标交易平台， 2.非加密版电子投标文件（使用电子投标文件制作专用软件）1份，拷贝至U盘（USB接口，word及nLYTF格式均需有）备用。 注：因系统或网络原因等不属于供应商因素造成的投标文件无法解密的，可使用备用的非加密投标文件。 |
| 10 | 评审方法 |  | 综合评分法 |
| 11 | 成交服务费 |  | 成交服务费依照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发改委发改办价格[2003]857号文件规定的标准向成交人收取。 |
| 12 | 不论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。 |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |
| 13.1 | 不管开标结果如何，供应商自行承担所有参加本项目有关的费用。供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |  |  |
| 13.2 | 网上投标文件制作要求：本项目需进行网上电子招投标交易平台，供应商须使用CA锁从网上下载招标文件，使用电子投标文件制作专用软件“新点投标文件制作软件（临沂版）”制作电子标书，使用CA锁进行电子投标文件制作加解密、电子签章等方面，并于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台；非加密投标文件（.nLYTF格式）拷贝至电子U盘备用。 |  |  |
| 13.3 | 本采购项目招投标环节为全流程电子化项目，具体要求及电子投标文件制作流程详见临沂市公共资源交易网通知公告栏《关于对政府采购项目招标采购环节行全流程电子化运行的通知》。 |  |  |
| 14 | 不管响应结果如何，供应商自行承担所有与参加响应有关的费用。 |  |  |

# 一、总则

一、适用法律及范围

本次磋商采购及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

二、定义

1、“采购人”系指临沭县青云镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指山东冠诚建设项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构获取磋商文件并提交响应文件的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

4、“响应文件”系指供应商提交的，参与竞争性磋商的各种书面资料。

5、“成交供应商”系指由磋商小组评审符合磋商文件要求并向采购人提供相关服务的供应商。

三、合格的供应商

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1) 供应商必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求。

2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）等信用查询渠道近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。报名供应商如有失信行为将被取消报价资格，前期费用由其自行承担。

3）供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

4）磋商文件的其它规定和要求。

5）合格的供应商将具有参加被评审的资格。

四、磋商文件说明

（一）磋商文件的组成

1、竞争性磋商公告

2、供应商须知

3、公开唱价、评审、成交

4、项目说明及要求

5、授予合同

6、履约验收

7、附件

（二）磋商文件的修改及澄清

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在临沂市公共资源交易系统中在答疑文件模块进行上传，由供应商自行下载；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、供应商对磋商文件如有疑问要求澄清，须用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人（采购代理机构），采购人（采购代理机构）只对在提交首次响应文件截止时间 5日前收到的要求答疑的问题用书面形式予以答复，并在其认为必要时，将在临沂市公共资源交易系统上传答疑或澄清文件，由供应商自行下载。

五、答疑会和现场考察

本项目采购人、采购代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，供应商可根据自身需要自行组织考察现场，所发生的一切费用由供应商自己承担。

六、磋商文件的约束力

报价供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

七、响应文件的编写

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按磋商文件要求做出实质性响应，其报价将被拒绝。

（一）响应文件的组成

供应商应按磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

1) 供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。

2) 响应文件按照下列内容及顺序制作：

| 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | （1）电子响应文件 (2) 响应函（格式见附件）； (3) 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的响应时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件）； (4) 按照“供应商资格要求”规定提交的相关证明材料（如磋商文件要求评审时需要原件的须与提交响应文件的同时提供，未要求的无需提供且不被代理机构接收）： ①营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一后的营业执照副本） ②二类医疗器械经营备案凭证； ③拟投入本工程的主要施工管理人员一览表； ④具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明 ⑤参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ⑥根据《企业信息公示暂行条例》(中华人民共和国国务院令,第 654 号)，供应商需对未进入“异常名录或者严重违法企业名单”自我承诺，并提供自我承诺函； 供应商信用信息查询结果（本条所称重大违法记录是指参加本次政府采购活动三年内供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”）及“行政处罚”查询结果的截图；信用山东网站（www.creditsd.gov.cn）“信用信息”及“行政处罚信息（山东省行政许可、行政处罚信用信息公示专栏）”查询结果的截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果截图上述三个网站查询时间为自本项目招标公告发布以来。 (5) 用于评审的证明材料：磋商文件“评审方法”中要求的相关证 书、证件、证明材料； (6) 小、微型企业产品价格需扣除的，须提供以下材料并加盖供应商公章： ①《中小企业声明函、从业人员声明函》； ②如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明 函》 (7)供应商基本情况表（格式见附件） (8)商务条款偏离表（格式见附件） (9)供应商 2018 年 1 月以来同类项目业绩一览表及附件（格式见附件） (10)供应商认为需要提交的其它相关证明文件 |
| 报价部分 | (11)★报价一览表（格式见附件）； (12)工程量清单报价表（投标单位须就招标文件所附清单编制投标文件，并列出明细，不得漏项）； (13)环境标志产品明细表（选填）； (14)节能产品明细表（选填）； (15)小、微型企业产品明细表（选填）； |
| 技术部分 | (16)供应商自行编写的技术文件： <1>技术条款偏离表（格式见附件）； <2>技术方案； <3>项目实施方案； <4>供应商认为需要提交的其它相关证明文件。 |
| 服务部分 | (17) 供应商自行编写的详细售后服务方案： |

注：本表中加★项目若有缺失或无效，将导致响应无效。磋商文件中有附件格式的，应按照相关格式填写，无格式的自行编写。

（二）响应文件的签署

电子文件按要求进行签章。

（三）报价语言及计量单位

1、供应商和采购代理机构就采购、报价交换的文件和来往信函，均使用中文。

2、除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（四）响应文件的提交

1、提交首次响应文件的时间和地点见竞争性磋商公告。

2、供应商代表必须在提交首次响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟提交首次响应文件截止时间的，则按采购代理机构通知规定的时间提交。

3、法人代表亲自提交响应文件的，应提供法人代表身份证明书原件及身份证原件；委托代理人提交响应文件的，应持授权委托书原件及身份证原件。前述资料须单独提交。

（五）响应文件的修改、补充、撤回和有效期

1、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

2、响应文件不能在提交响应文件截止时间之后进行变更。

3、响应文件的有效期为开启日起 90 日内，开启后在有效期内不得撤回报价。特殊情况下，在报价有效期满之前，代理采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长报价有效期的供应商不得修改响应文件的实质性内容。

4、通过给所有供应商发通知（以在山东省政府采购信息公开平台和临沂市公共资源交易网发布更正公告的方式进行通知，请供应商自行关注），代理采购人可以延长提交首次响应文件截止时间和开启时间。

（八）报价要求

1、本项目预算价为90.9691万元，投标企业报价不得超出此预算，超出按废标处理。

2、所有响应报价均以人民币元为计算单位。本项目只要投报了一个总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了全部费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

3、采购人和采购代理机构不接受任何有选择的响应方案，供应商应根据采购文件及各自实际情况进行响应文件及报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

4、凡供应商在报价中所遗漏的项目或未列明但又为本次采购所必备的项目，将一律视为已包括在其总报价中，在合同履行中将不予另行考虑。

（十）磋商说明

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商（如果有），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

在采购需求中的技术、服务要求不变的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其首次报价，否则磋商小组将对其最后报价作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

八、报价费用

1、无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

2、成交服务费：由成交供应商承担。

九、无效响应与废标

（一）供应商有下列情况之一，其响应视为无效响应：

1、供应商提供的响应文件不完整。

2、响应文件未按磋商文件的规定签署和密封。

3、未按规定报价的。

4、未提供磋商文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

5、供应商对磋商文件的要求未做出实质性响应。

6、法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其响应被视为废标，供应商给采购人和代理采购人造成损失的，应予以赔偿。

1、供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料。

2、供应商在响应有效期内撤回报价。

3、在整个磋商过程中，供应商有企图影响成交结果的任何活动。

4、供应商以任何方式诋毁其他供应商。

5、供应商串通响应。

6、供应商向采购人、采购代理机构、竞争性磋商小组成员提供不正当利益。

7、成交供应商不按要求缴纳成交服务费。

8、成交供应商不按规定签订合同。

9、法律、法规规定的其他情况。

有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈明显规律性差异；

十、质疑和投诉

1、政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3、根据《中华人民共和国政府采购法》第六章第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

5、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章第五十五条规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第八章第七十三条规定，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并列入不良行为记录名单，禁止其 1 至3年内参加政府采购活动。

8、根据《政府采购质疑和投诉办法》第五章第三十七条规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉均查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十一、解释权

1、本次采购的最终解释权属于采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理采购人的书面解释为准。

2、磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为处理依据。

十二、特别说明

1、无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

2、无论报价结果如何，供应商的响应文件均不退还。

3、无论成交与否,已领取磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

第三章开启、评审、成交

一、磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

磋商小组负责制定或者确认磋商文件内容，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

二、公开唱价

1、采购代理机构组织并主持竞争性磋商会议，自愿参加磋商会议的供应商授权代表应签名报到，以证明其出席磋商会议。

2、开标时，由公证人员对开标会议全过程公正。

3、唱价：电声唱价。

三、评审

1、磋商小组应对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行认真地审查。磋商小组将审查响应文件是否完整、有效；是否按规定报价；报价是否有计算错误；响应文件是否已按磋商文件的要求签署。

2、磋商小组将依据供应商提供的有关证明文件审查供应商的财务、技术和服务能力，如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其响应将被拒绝。

3、磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指响应文件对磋商文件的所有条款、条件和规定没有重大偏离或保留。竞争性磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

4、磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

5、磋商小组有权向供应商质疑、询问，请供应商澄清其响应文件中含义不明确的内容，供应商有义务进行答疑和澄清，修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改和补充的内容不应改变响应文件的实质性内容，供应商修改和补充的内容以书面承诺材料为准。响应文件的明显文字和计算错误按以下原则进行修正：

（1）响应文件中的大写金额和小写金额应当一致,不一致时,以大写为准。

（2）单价乘数量应当等于总价。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议时，以汉字文本为准。

6、响应文件对磋商文件构成偏离的，应单独注明。

7、磋商小组成员会根据磋商文件规定，详细审阅各供应商提交的响应文件，逐项列出响应文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。重大偏差包括以下内容：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署；

（2）供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能低于成本价、影响产品质量或者不能诚信履约的；

（评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能低于成本价、影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开启现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。）

（3）响应文件载明的检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

8、综合评审：

“公平、公正、择优”为本次采购的基本原则，竞争性磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

（1）只有符合前 1-7 条及未被作废标和无效响应处理的供应商才具备进入综合评审阶段的资格；

（2）入围供应商必须接受磋商小组的询问、质疑（如果需要），并进行澄清、解答。必要时，磋商小组可以要求供应商将其澄清和解答制作成书面承诺。供应商成交的，该书面承诺成为合同的有效组成部分；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商（如果有），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求符合相应条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（5）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）具体评分办法为：

| 评审项目 | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 最终报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。 若投标人投标报价超出采购预算的，作为无效投标处理。 |
| 技术响应情况 | 30 | 评委将依据各投标文件对招标文件做出的技术响应情况进行评价： （1）满足招标文件技术指标基础上，优于招标文件技术指标要求,设备为国内或国际较高水平的，得21-30分； （2）满足招标文件技术指标要求的,得11-20分； （3）设备为当前国内或者国际一般技术水平的，得0-10分； |
| 供货及实施方案 | 30 | 比较各投标人供货、施工计划、产品安装和调试的主要技术保证措施、各阶段供货施工的质量、时间、保证措施及人员安排合理和技术支持等综合评价，方案科学性、可行性高，安排合理，预防措施齐全得21-30分，方案科学性、可行性较高，安排合理，预防措施齐全较好得11-20分，方案科学性、可行性一般得0-10分。 |
| 售后服务 | 5 | 投标人在对售后服务、维修响应时间、紧急故障处理办法及解决时间等有方案的：0-5分。 |
| 投标文件制作质量 | 5 | 根据投标文件编制的内容是否规范、完整，表述清晰，图文并茂，便于理解等情况，由评委酌情打分。 |

评分办法计算方法：

由各评审专家在充分审阅供应商响应文件的基础上，按照评分办法对每个供应商进行打分，取其算术平均值为该供应商的技术得分；报价得分、技术商务得分相加为各供应商的最终得分（保留 2 位小数）。

四、成交

1、本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商或依据采购人书面委托直接确定成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案的优劣顺序推荐。

按照综合评分法确定成交供应商后，采购代理机构按有关规定向其发出成交通知书。

2、对于前来响应的中小企业，依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，在评审中对小型和微型企业的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。在评审过程中，对中小企业的认定以供应商提供的《中小企业声明函》为准，不得以网上查询或者自行认定结果否定供应商的中小企业性质。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业视同为小型和微型企业，享受相关优惠政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价未超项目预算的供应商不足法定数量以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止磋商，否决所有响应，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

五、评审纪律

1、评审是招标工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2、所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评审人员不得接受或参加供应商或与磋商有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5、在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、代理机构及磋商小组其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消响应资格。

6、为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出磋商小组以外。

7、评审过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人评审成员随后发表意见。

8、评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交代理采购人，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

9、采购人与代理机构在成交结果公布前应对磋商小组成员名单予以保密。

10、磋商小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评审过程中，供应商企图影响成交结果的任何活动，可能导致其响应失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

第四章项目说明及要求

一、项目说明：

1、项目名称：临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购

2、工期：签订合同后30天内。

3、质保期：供应商自行提报。

4、采购内容：

临沭县青云镇卫生院手术室净化、射线防护等工程及设备采购，包含手术室净化、三立方制氧机、中心集中供养及呼叫配电系统、数字胃肠机房、DR机房CT机房采购 ，详见清单附件，预算金额90.9691万元，投标价若超出该预算将做废标处理。

5、质量：质量合格，符合国家各项标准；

二、主要产品技术参数及功能描述

（一）中心供氧系统

1、简介

医用中心供氧系统由中心氧站、减压装置、管道、阀门及终端氧气快速插座等组成。中心氧站是医用中心供氧系统的核心，站内的氧气通过管道和减压装置送到各个病区各病房的快速插座终端处，然后通过湿化器供病人吸氧，它使用安全、快捷、方便是一种近几年迅猛发展的现代化医疗设备。

2、中心供氧系统技术参数

（1）氧气终端使用流量：≥10L/min；

（2）每层（每区）配置一个氧气控制阀；

（3）系统小时泄漏率：≤0.2%；

（4）氧气最远端压力损耗：≤10%；

（5）氧气管道气体流速：≯10m/s；

（6）终端保证气压： 0.2～0.5Mpa（连续可调）；

（7）氧气管道需可靠接地，接地电阻＜10欧姆；

（8）氧源最高工作压力：15 Mpa；

（9）最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02Mpa；

（10）系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气；

（11）氧气终端可区分其它气体终端。

3、供氧管道

根据YY/T0187—94标准和招标文件有关规定，经设计计算，具体方案如下：

氧气系统管道均采用优质无氧紫铜管。管道从中心供氧站输送到病房综合楼管井，然后供应到病区各房间。

管道布置：所有管道连接必须采用套管、三通或弯头连接。敷设宜采用明敷，不允许敷设在没有检查口的管道井内。管道(楼层走廊、管沟)设有维修阀，便于维修。氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。管道穿楼板或墙壁应敷设在PVC套管内，套管内管道不允许有焊口。套管直径比管道直径大两倍，其间用非易燃物严密填塞，穿楼套管上端高出地平50mm，下端与楼板平齐。穿墙套管的两端应与墙面相平。楼内主管沿管井敷设，层间管道沿走廊吊顶内敷设，病房内管道暗装于铝合金装饰罩下，设备带内终端管道敷设于设备带上槽内，管道与支架接触处应作绝缘以防静电腐蚀。

4、监视装置

每层护士站设压力观测箱一套，保证随时监测各病房气体压力及流量，当压力过高或过低自动开启报警装置，能及时提醒相关人员。

5、终端设备

氧气插座，采用国标004,型，其终端流量≥10L/min本工程终端采用自封闭式快速接头，使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一拔，气源就自动切断，停止送氧。该插座插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏。

6、管道接地

按YY/T0187-94标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地电阻应小于10欧姆。

7、系统泄漏率

根据YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》标准的规定，本工程系统小时泄漏率设计为不大于0.2%。

（二）传呼对讲系统

病房呼叫系统由呼叫主机、分机、走廊显示屏等组成。采用单片机位主控部件，应用微电脑编码技术、系统易安装、对讲声音清晰、不串号、可靠性高，能耗低。

1、主要性能

主机与病员一览表合二为一，并设有万年历、中文汉字设置及报号功能，呼叫床位指示灯和床位数码显示，外壳采用超薄形工程塑料，可壁挂或桌面任意放置；分机采用最新编码电路进行编号，变更床号只需要在主机上重新设置即可；外壳采用外扣式设计，适用于任何形式的安装配套；分机为内接线柱接线，实现房间内无断线的连接。

分机呼叫主机声光报警数字显示；

系统为两线制，所有分机并联在两芯电缆总线上；

在线任意设置分机号；

主机和分机可以任意呼叫，通话无需转换；

系统在任何条件下，任何分机呼叫均可呼入并显示；

系统多首和弦音乐，不同分机可任意设置不同音乐；

振铃音量任意调节，音量16级可调，以适应不同场合要求，白天、夜晚音量自动转换；

主机分机通话音量在通话时通过主机可任意调节；

分机呼叫主机无人应答时主机自动储存，轮番显示并声音提示，最多显示9位呼入；

显示屏可以分别显示呼叫分机号，交替显示已储存分机号和呼叫号码在无呼叫储存时显示时间，有房间号时显示房间号和分机号；

分机出现故障主机自动检测并切断该分机，防止影响系统正常工作；

系统出故障主机窗口及显示屏根据故障不同数字显示并伴有声音报警；

主机可实时检测中线的电流、电压；

可根据病员轻重任意设置高、中、低护理级别，主机用红、绿、黄三色灯显示，其中特级护理优先显示；

呼叫分机具有输液监视报警接口（可根据要求选配）；

主机设有病员表，对应床位号指示灯及数码窗口。

2、主要技术参数：

系统标准监控容量50门分机（可扩容）。

传输线：                 二根单芯屏蔽线

电源：                       单相交流220V±10%，50HZ

整个系统功耗（包括走廊显示屏）：   静态时≤15W  动态时≤35W

工作方式：                   连续

报警方式：                   音乐

工作条件                     环境温度      -15℃～50℃

相对湿度                     ≤80%

（三）医用设备带、电源插座及床头灯系统

1、设备带面板采用优质铝型材，型号为200*55*1.2，表面静电喷塑，外观华丽、功能齐全，颜色可以选择。设备带内的结构设计充分考虑到系统气体、强电、弱电分离的原则，采用三腔式设计，气体管道、强电电线、弱电电线分别安装在相互隔离的槽内。医用综合设备带安装有氧气、吸引系统的快速接头。自动密封、使用安全、快速可靠，确保达到接头插拔万次无泄漏。医用综合设备带安装的带式床头照明灯为嵌入式，光源为冷光源日光节能灯，安装的电源插座为国标多功能插座，可以满足医院各病房要求。每条设备带均安装一套漏电保护器，确保病人能够安全地使用电器。

2、气体终端接口方式采用快速插拔式。其终端流量≥10L/min，终端采用自封闭式快速接头，使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一拔，气源就自动切断，停止送氧或吸引。

3、设备带安装的带式床头照明灯为嵌入式，并配有照明灯罩，外观漂亮，光源为冷光源日光节能灯，开关安装在设备带利于病人控制的位置。

4、安装的电源插座为安全型六孔插座，每床配备一套，可以满足各病床需要。

5、每条设备带均安装一套漏电保护器，确保病人能够安全地使用电器。

6、每条设备带均安装气体维修阀，便于维修。

（四）配置说明

1、病房每床配置1个氧气终端、1个 呼叫分机，1盏床头灯（嵌入式日光灯）、1只电源开关 1只5+5孔多功能电源插座。 共用（ 呼叫主机， 走廊显示屏，氧气汇流排，氧气报警箱。）。

2、病房终端治疗带采用优质铝合金组成的豪华型设备治疗带，在病房床头根据床位布局情况敷设，每条设备带配置 ，氧气维修阀一个。

3、管道材质：氧气主管路、立管路采用φ16*1mm、走廊管路采用φ12*1mm、房间管路采用φ8*1mm的脱脂铜管和硬连接管件；设备带内部采用紫铜管。

（五）三立方医用分子筛制氧设备技术指标：

| 序号 | 技术指标及功能项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气流量：（20℃，101.325KPa） | 3 m3/h *1 |
| 2 | 氧气纯度：（V/V） | ≥93% |
| 3 | 常压露点： | ≤-50℃ |
| 4 | 产品压力： | 0.05-0.7Mpa(可调) |
| 5 | 功率： | 4.5kw（单台） |
| 6 | 电压： | 220V |

详细清单见附件

- 授予合同

一、授予合同前调整货物数量的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对货物进行适当调整并按供货数量据实结算。

二、签订合同

1、由采购人与成交供应商签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、成交通知书及成交供应商在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与得分排在成交供应商之后第一位的供应商签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、成交供应商在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同送采购代理机构两份（其中一份由采购代理机构送到财政局备案）备案。

8、（中标后供应商提供一正、三副纸质投标文件，供后期存档）

- 履约验收

一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十一条规定，采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定，采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

三、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第六条规定，采购人是政府采购项目履约验收工作（以下简称“项目验收”）的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，履行验收义务，确定验收结论，及时处理项目验收中发现的问题，向财政部门反映供应商违约失信行为。

四、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第二十九条规定，供应商存在下列行为的，纳入诚信记录：

1、无正当理由放弃采购合同履约的；

2、不履行合同义务，情节严重的；

3、在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合采购合同约定，给采购人造成较大损失或者影响的；

4、因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；

5、与采购人工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；

6、其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

五、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十条规定，采购人存在下列行为的，纳入诚信记录：

1、不履行验收义务且拒不纠正的；

2、未按规定要求组织项目验收的；项目名称：项目编号：

3、与供应商串通，实施虚假履约验收的；

4、履约验收机制不完善、责任不落实且造成较大经济损失或者影响的；

5、发现问题不及时处理，造成较大经济损失或者严重影响政府公信力的；

6、其他违反法律、法规、纪律行为。

六、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十三条规定，采购人、采购代理机构、验收小组、供应商在项目验收过程中，存在违法违规行为的，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律法规的规定进行处理。给他人造成损失的，应当赔偿相应损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。影响公共利益或者采购人权益，但法律法规及部门规章没有规定的，由财政部门予以约谈，责令改正，并根据信用管理规定予以记录、公告。

附件1

政府采购验收通知单

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 组织实施单位公章 年月日 |  |  |  |

第七章附件

附件一：投标函

投标函

山东冠诚建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目（项目编号：）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件份数。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

附件二：-1

法定代表人证明书

在我单位担任职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、联系电话

供应商名称：（并加盖公章）：

日期：年月日

附件二：-2

授权委托书

委托单位：，住所地：。

法定代表人：，职务：。

受托人：，性别：，出生年月日，住址：，

身份证编号：。

委托事项：

一、以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织的招标活动，受托人在参加项目（项目编号：）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

二、委托期限：委托事项办理完毕，本委托书效力自动终止。

三、委托代理人无转委托权。

附：1、受托人身份证复印件

2、联系电话

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件三、

公开报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |
| 2 | 工期 |  |
| 4 | 备注 |  |

注：1、响应报价单位为人民币元；

2、供应商总报价为全费用总报价；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

附件四：

明细报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 详细技 术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额合计（小写） |  |  | 大写 |  |  |  |  |

注：

1、报价单位为人民币元；

2、报价含项目完成并验收合格前的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年月日

附件五：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 | 联系人 |  | 联络方式 |  | 业务范围 |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日期：年月日

附件六：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日期：年月日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日期：年月日

附件八：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附同类项目合同复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日期：年月日

附件九：

无重大违法记录声明

致山东冠诚建设项目管理有限公司：

我方在参加此项政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。在以往前三年政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年月日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十：

信用记录承诺

致山东冠诚建设项目管理有限公司：

我方郑重承诺，在参与项目（编号：）采购期间，未被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示存在不良信用记录。

（后附我方在上述网站查询结果截图）

供应商（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年月日

注：

1、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目企业全称

附件十一：

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。
  承诺单位：（公章）
  法定代表人或受托人：

年    月    日

附件十二：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企

业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 [2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业 [2011]300 号）规定，本公司从业人员数为。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：供应商为小微企业的填写该表，非小微企业的无需填写。

附件十三：

供应商对响应文件的真实性承诺

致：山东冠诚建设项目管理有限公司

我单位已认真核实了响应文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

承诺单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：

年月日

附件十四：

供应商认为有必要提供的其他资料

供应商（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年月日

本页为最后一页