## Sheet1
山东省政府采购网上商城“助残馆”征集目录（第一批）
序号 | 类别 | 辅具名称 | 适用人群 | 基础要求 | 资质要求 | 限价（含适配） | 单位
1 | 沟通和信息辅助器具 | 便携式电子助视器 （成人） | 视力残疾人 | 1.功能要求： （1）具有USB数据线接口、电源适配器。 （2）具有拍照、图像冻结/释放功能。 （3）具有屏幕亮度调节功能。 （4）具有按键声音、充电、电量情况提示。 2.参数要求： （1）屏幕材质：LED或LCD显示器。 （2）屏幕尺寸：≥3.5英寸。 （3）放大倍率：最小放大倍率为2倍，最大放大倍率≥15倍。 （4）色彩模式：≥5种。 （5）续航时间：续航大于等于4小时，可充电电池，容量≥1000毫安。 （6）存储规格：≥16G。 （7）电视制式：PAL/NTSC。 （8）视频输出：AV端子，或DP，或HDMI。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 26339-2010《眼科光学与设备 电子助视器》要求。 （2）可提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《中华人民共和国医疗器械注册证》等）。 |  | 600元 | 件
2 | 沟通和信息辅助器具 | 便携式电子助视器（儿童） | 视力残疾儿童 | 1.功能要求： （1）具有USB数据线接口、电源适配器。 （2）可以连续放大。 （3）具有自动对焦、拍照、图像冻结/释放功能，冻结后可对图像放大缩小，可改变显示模式。 （4）具有按键声音、充电、电量情况提示。 （5）可具有阅读辅助线、近/远景切换、收音机、手写支架、手电筒等功能。 2.参数要求： （1）屏幕材质：LED或LCD显示器。 （2）屏幕尺寸：≥3.5寸。 （3）放大倍率：最小放大倍率为2倍，最大放大倍率≥15倍。 （4）色彩模式：≥10种。 （5）续航时间：续航4-5小时，可充电电池，容量≥1000毫安时。 （6）存储规格：≥16G。 （7）电视制式：PAL/NTSC。 （8）视频输出：AV端子，或DP，或HDMI。 （9）摄像头:≥800 万像素。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 26339-2010《眼科光学与设备 电子助视器》要求。 （2）可提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《中华人民共和国医疗器械注册证》等）。 |  | 1000元 | 件
3 | 沟通和信息辅助器具 | 助听器（成人） | 听力残疾人 | 1.功能要求： （1）全数字信号处理。 （2）双麦克风技术。 （3）独立调节通道和频段数：≥10个。 （4）聆听程序设置：≥4个。 （5）具有自动声反馈抑制功能。 （6）具备低电压提示功能。 （7）具有开机延迟功能。 （8）具备低电压提示功能。 （9）兼容FM系统。 2.参数要求： （1）最大OSPL90（dB）：≥125。 （2）满档声增益(dB)：≥60。 （3）等效输入噪声级(dB)：≤25。 （4）总谐波失真(%):≤3。 （5）额定电源电流消耗（mA）：≤1.5。 （6）频率响应范围（Hz）：200-5500。 （7）感应拾音线圈最大灵敏度（dB）：≥100。 3.适配要求：免费提供“一对一”助听器验配服务，包括受助人耳道检查、听力检测、助听器调试、助听器使用和保养讲解等。在质保期内，提供每年不少于一次的回访及调机服务。 4.质保要求：≥5年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》、GB/T 25102.100-2010《电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量》、GB/T 25102.1-2010 《电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 2000元 | 个
4 | 沟通和信息辅助器具 | 助听器（儿童） | 听力残疾儿童 | 1.功能要求： （1）全数字信号处理。 （2）双麦克风技术。 （3）独立调节通道和频段数：≥15个。 （4）聆听程序设置：≥5个。 （5）具有自动声反馈抑制功能。 （6）具备低电压提示功能。 （7）具有开机延迟功能。 （8）具有音量控制。 （9）具有自动方向性麦克风功能。 （10）具有宽动态范围压缩。 （11）兼容FM系统。 （12）具有无线功能和移频功能。 2.参数要求： （1）最大OSPL90（dB）：≥135。 （2）满档声增益(dB)：≥75。 （3）等效输入噪声级(dB)：≤10。 （4）总谐波失真(%)≤1.5。 （5）额定电源电流消耗（mA）：≤1.5。 （6）频率响应范围（Hz）：200—6000。 （7）感应拾音线圈最大灵敏度（dB）：≥120。 3.适配要求：免费提供“一对一”助听器验配服务，包括受助人耳道检查、听力检测、助听器调试、助听器使用和保养讲解等。在质保期内，提供每年不少于一次的回访及调机服务。 4.质保要求：≥4年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》、GB/T 25102.100-2010《电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量》、GB/T 25102.1-2010 《电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 3000元 | 个
5 | 个人移动辅助器具 | 盲杖 | 视力残疾人 | 1.功能要求： （1）可多段折叠或可伸缩。 （2）连接部位灵活、牢固、方便折叠或伸缩。 （3）手柄的结构设计应适合盲杖使用中多种正确握持，装有弹性腕带不宜从手中滑落。 （4）杖尖材料应耐磨、绝缘、振动传导性好，并且在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时，有敲击声反馈，且易于更换。 （5）采用红、白间隔与轴线垂直的环形条纹，杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度。 （6）正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色。 （7）所有部件应无毛刺、尖角、锐边和易造成用户伤害的突起物。 2.参数要求： （1）长度（mm）：900-1200。 （2）重量（kg）：≤0.6。 （3）手柄长度（mm）：≥200。 （4）杆体材质：杆体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理。 （5）手柄材质：手柄应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 （6）腕带材质：腕带应采用弹性尼龙织带，易于更换。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB 16930.1-2014《盲杖 第1部分：安全色标志》、GB/T 16930.2-2021 《盲杖 第2部分：性能要求和试验方法》要求。 （2）可提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《第一类医疗器械备案凭证》等）。 |  | 100元 | 支
6 | 个人移动辅助器具 | 普通轮椅（儿童） | 肢体残疾儿童 | 1.功能要求： （1）手驱动后轮，轮椅车装配后其各项功能应能按生产的说明正常使用，所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隙适当，不得有卡滞或松弛现象。 （2）装配后的车圈的径向跳动和端面跳动均应小于4mm，手圈的径向跳动应小于10mm，端面跳动应小于5mm。 （3）轮椅可折叠；可后翻式扶手设计，可拆卸脚踏支架，脚踏板高度可调。 （4）轮椅车应具备折合、展开功能，且不得过松或过紧。 （5）软座、软靠背，采用牛津纺布阻燃材料，靠背架角度按人体腰部生理弯曲度设计，为人体提供最佳支撑。 （6）配有安全带、小腿带、髋关节内收鞍板、胸托、头枕；配有刹车驻车装置。 （7）轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。 （8）镀锌零件表面应平滑，无滴瘤、粗糙和刺锌，无起皮，无残留的溶剂渣。 （9）阳极氧化零件主要表面应色泽均匀，无色差、无可见缺陷。 （10）涂漆表面应平整光滑，色泽均匀、不许露底、起泡、剥落、开裂，不得有明显的擦伤、碰伤。 （11）焊接表面应光滑平整，不得有焊瘤或凹坑，焊缝均匀，不得有气孔、裂纹、夹渣、漏焊、烧穿等缺陷。 2.参数要求： （1）总长（mm）：≤1000。 （2）总宽（mm）：≤600。 （3）总高（mm）：≤1200。 （4）折叠宽度（mm）：300。 （5）质量（kg）：≤18。 （6）转向空间（mm）：最小回转半径≤850，最小转向宽度≤1500。 （7）车架材质及管材参数：车架应采用铝合金或钢材质，表面喷漆或氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （8）前轮：前轮应采用6寸万向实心或充气轮胎。 （9）后轮：后轮应采用22寸实心或充气轮胎，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 （10）轮椅静态稳定性侧倾：应≥15° （11）座宽：280mm-340mm，多种可选，适应不同年龄儿童需要。 （12）承重要求：≥75kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务，告知维修保养等注意事项。 4.质保要求：≥4年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 1000元 | 台
7 | 个人移动辅助器具 | 普通轮椅 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）手驱动后轮，轮椅车装配后其各项功能应能按生产的说明正常使用，所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隙适当，不得有卡滞或松弛现象。 （2）装配后的车圈的径向跳动和端面跳动均应小于4mm，手圈的径向跳动应小于10mm，端面跳动应小于5mm。 （3）轮椅车应具备折叠、折合、展开功能，且不得过松或过紧。 （4）软座、软靠背，采用牛津纺布阻燃材料。 （5）配有安全带、小腿带；配有刹车驻车装置。 （6）轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。 （7）镀锌零件表面应平滑，无滴瘤、粗糙和刺锌，无起皮，无残留的溶剂渣。 （8）零件主要表面应色泽均匀，无色差、无可见缺陷。 （9）涂漆表面应平整光滑，色泽均匀、不许露底、起泡、剥落、开裂，不得有明显的擦伤、碰伤。 （10）焊接表面应光滑平整，不得有焊瘤或凹坑，焊缝均匀，不得有气孔、裂纹、夹渣、漏焊、烧穿等缺陷。 2.参数要求： （1）总长（mm）：≤1200。 （2）总宽（mm）：≤700。 （3）总高（mm）：≤1400。 （4）折叠宽度（mm）：≤400。 （5）质量（kg）：≤22。 （6）转向空间（mm）：最小回转半径≤850，最小转向宽度≤1500。 （7）车架材质及管材参数：车架应采用钢材质，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （8）前轮：前轮应采用≥8寸万向实心或充气轮胎。 （9）后轮：后轮应采用24寸实心或充气轮胎，减震功能卓越，配手驱动圈。 （10）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务，告知维修保养等注意事项。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 600元 | 台
8 | 个人移动辅助器具 | 功能轮椅 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）手驱动后轮，轮椅车装配后其各项功能应能按生产的说明正常使用，所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隙适当，不得有卡滞或松弛现象。 （2）装配后的车圈的径向跳动和端面跳动均应小于4mm，手圈的径向跳动应小于10mm，端面跳动应小于5mm。 （3）轮椅车应具备折叠、折合、展开功能，且不得过松或过紧。 （4）软座、软靠背，采用阻燃牛津尼龙布封套，抗拉强度高。 （5）配有安全带、刹车驻车装置。 （6）轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。 （7）镀锌零件表面应平滑，无滴瘤、粗糙和刺锌，无起皮，无残留的溶剂渣。 （8）阳极氧化零件主要表面应色泽均匀，无色差、无可见缺陷。 （9）涂漆表面应平整光滑，色泽均匀、不许露底、起泡、剥落、开裂，不得有明显的擦伤、碰伤。 （10）焊接表面应光滑平整，不得有焊瘤或凹坑，焊缝均匀，不得有气孔、裂纹、夹渣、漏焊、烧穿等缺陷。 （11）刹车：铝合金刹车；不得超过脚踏支架安装杆，驻车装置制动后不高于座面，配有护理用手刹。 （12）扶手：可后翻式扶手设计或可拆卸扶手，配置高品质PU扶手垫。 （13）脚踏板：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作，高度可调，配有小腿带。 （14）防翻轮：配置可调式防翻轮，易于操作。 2.参数要求： （1）总长（mm）：≤1200。 （2）总宽（mm）：≤700。 （3）总高（mm）：≤1400。 （4）折叠宽度（mm）：≤400。 （5）质量（kg）：≤22。 （6）转向空间（mm）：最小回转半径≤850，最小转向宽度≤1500。 （7）车架材质及管材参数：车架应采用铝合金材质，表面喷漆或氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥2.0mm。 （8）前轮：前轮应采用≥8寸万向实心或充气轮胎。 （9）后轮：后轮应采用24寸实心或充气轮胎，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 （10）座面安装：安装牢固紧绷（测试时在座面前端中心点悬挂500g重物，座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm）。 （11）座垫：配独立透气防滑海绵座垫，厚度大于50mm。 （12）安全带：安全带配有与座面成45°的骨盆带，材质为高强度涤纶织带，宽度为55±10mm。 （13）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务，告知维修保养等注意事项。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 1000元 | 台
9 | 个人移动辅助器具 | 高靠背轮椅 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）手驱动后轮或看护人员推动，轮椅车装配后其各项功能应能按生产的说明正常使用，所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隙适当，不得有卡滞或松弛现象。 （2）装配后的车圈的径向跳动和端面跳动均应小于4mm，手圈的径向跳动应小于10mm，端面跳动应小于5mm。 （3）轮椅车应折合、展开灵活，不得过松或过紧；座椅座垫与靠背角度调节范围0°-180°，最大的角度可供使用者伸展身体平躺休息，座位可翘起，最大角度为45°。 （4）通过后刹式气缸调节靠背角度；软座、软靠背，采用牛津纺布阻燃材料或PVC皮革材质。 （5）轮椅可折叠；可后翻式扶手设计，扶手可拆卸，可拆卸脚踏支架调节范围为0-90°，脚踏板高度可调。 （6）配有安全带、小腿挡板；配有刹车驻车装置；配有防后翻轮。 （7）头肩部靠背部分可卸；配置弧形软质头枕。 （8）轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。 （9）镀锌零件表面应平滑，无滴瘤、粗糙和刺锌，无起皮，无残留的溶剂渣。 （10）阳极氧化零件主要表面应色泽均匀，无色差、无可见缺陷。 （11）涂漆表面应平整光滑，色泽均匀、不许露底、起泡、剥落、开裂，不得有明显的擦伤、碰伤。 （12）焊接表面应光滑平整，不得有焊瘤或凹坑，焊缝均匀，不得有气孔、裂纹、夹渣、漏焊、烧穿等缺陷。 2.参数要求： （1）总长（mm）：≤1200。 （2）总宽（mm）：≤700。 （3）总高（mm）：≤1400。 （4）折叠宽度（mm）：≤400。 （5）质量（kg）：≤30。 （6）转向空间（mm）：最小回转半径≤850，最小转向宽度≤1500。 （7）车架材质及管材参数：车架应采用铝合金或钢材质，表面喷漆或氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （8）前轮：前轮应采用万向实心或充气轮胎。 （9）后轮：后轮应采用实心或充气轮胎，减震功能卓越。 （10）承重要求：≥120kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务，告知维修保养等注意事项。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证 | 1000元 | 台
10 | 个人移动辅助器具 | 助行器 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）固定式和差动式可调节互换，可扭动式、固定式行走。 （2）支脚垫应易于更换，且与腿配合安全可靠。 （3）不使用工具可进行高度调节和折叠。 （4）使用时不应有异响。 （5）可触及的表面不应有毛刺、尖角、锐边和可能对使用者造成伤害或损坏衣服的缺陷。 （6）涂层表面应色泽均匀、光滑平整，不应有露底、起泡、脱落、开裂、流挂、起皱和明显的擦伤、碰上等缺陷。 （7）塑料件表面应平整、色泽均匀，无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。 2.参数要求： （1）框架高度（mm）：350-1100。 （2）手柄套宽度（mm）：20-50。 （3）支脚垫底部直径（mm）：≥35。 （4）框体材质及管材参数：框体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （5）手柄套材料：手柄套应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 （6）支脚材料：支脚材料应耐磨和软硬适度，与地面接触时有较高摩擦系数并能防滑，且不应产生吸合现象。 （7）材料及表面处理：为了便于清洁，材料及表面处理的选用应耐碱性清洁剂或酒精。 （8）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法 第1部分：框式助行架》、GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和实验方法 第2部分：轮式助行架》、GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和实验方法 第3部分：台式助行架》要求。 （2）提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《第一类医疗器械备案凭证》等）。 | 厂商：第一类医疗器械生产备案凭证 | 300元 | 台
11 | 个人移动辅助器具 | 腋杖 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）腋杖在正常使用时不应产生异响。 （2）用手调节的装置应方便调节，正常使用时固定可靠。 （3）腋托手柄套应采用防转动结构设计，在使用中不应产生转动和滑动；应易于清洁。 （4）支脚与腋杖腿应紧密配合，且在支脚与腋杖腿之间应安装垫片，支脚应可更换。 （5）可触及的表面不应有毛刺、尖角、锐边和可能对使用者造成伤害或损坏衣服的缺陷。 （6）涂层表面应色泽均匀、光滑平整，不应有露底、起泡、脱落、开裂、流挂、起皱和明显的擦伤、碰上等缺陷。 （7）塑料件表面应平整、色泽均匀，无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。 2.参数要求： （1）高度（mm）：800-1600，档位调节：应≥5个。 （2）腋托长度（mm）：≥190。 （3）支脚底部直径（mm）：≥35。 （4）单支质量（kg）：≤1.5。 （5）杆体材质及管材参数：杆体应采用高强度铝合金材质或钢材质，表面阳极氧化处理，上节管材直径≥22mm，下节管材直径≥19mm，壁厚≥1.2mm。 （6）腋托和手柄套：腋托和手柄套应有弹性、不吸水、不掉色、无毒并有良好的防滑性能。 （7）支脚材料：支脚材料应耐磨和软硬适度，支脚底部采用凹槽或突起设计并能防滑，且不应产生吸合现象。 （8）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥2年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》要求。 （2）提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《第一类医疗器械备案凭证》等）。 | 厂商：第一类医疗器械生产备案凭证 | 200元 | 副
12 | 个人移动辅助器具 | 多脚手杖 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）转动部件应转动灵活。 （2）连接部件应连接牢固。 （3）伸缩部件应方便伸缩，不应有卡滞现象。 （4）伸缩部件连接部位不应有明显晃动。 （5）手柄的结构设计应适合使用中的正确握持，不易从手中滑脱。 （6）配有防脱手带，不易掉落。 （7）配有橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。 （8）所有部件应无毛刺、尖角、锐边和易造成用户伤害的突起物。 （9）正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色。 2.参数要求： （1）长度（mm）：700-900可调，档位调节：应≥10个，适合150cm-180cm身高的成年人群使用。 （2）手柄套宽（mm）：25-50。 （3）杆体材料及管材参数：杆体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （4）手柄材料：手柄应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 （5）腕带材料：腕带应采用弹性尼龙织带，易于更换。 （6）承重要求：≥100kg。 （7）支撑脚旋转直径:300mm-400mm。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥2年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》要求。 （2）提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《第一类医疗器械备案凭证》等）。 | 厂商：第一类医疗器械生产备案凭证 | 70元 | 支
13 | 个人移动辅助器具 | 单脚手杖 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）转动部件应转动灵活。 （2）连接部件应连接牢固。 （3）伸缩部件应方便伸缩，不应有卡滞现象。 （4）伸缩部件连接部位不应有明显晃动。 （5）手柄的结构设计应适合使用中的正确握持，不易从手中滑脱。 （6）配有防脱手带，不易掉落。 （7）配有橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。 （8）所有部件应无毛刺、尖角、锐边和易造成用户伤害的突起物。 （9）正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色。 2.参数要求： （1）长度（mm）：700-900可调，档位调节：应≥10个，适合150cm-180cm身高的成年人群使用。 （2）手柄套宽（mm）：25-50。 （3）杆体材质及管材参数：杆体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （4）手柄材料：手柄应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 （5）腕带材料：腕带应采用弹性尼龙织带，易于更换。 （6）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥2年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合MZ/T 199-2023《单脚手杖》要求。 （2）提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告、《第一类医疗器械备案凭证》等）。 | 厂商：第一类医疗器械生产备案凭证 | 50元 | 支
14 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 座便椅 | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）洗澡、坐便两用，可拆便桶，带靠背。 （2）坐便椅各椅腿应安装防滑垫，防滑垫与腿连接应紧密，保证坐便椅摆放平稳。 （3）使用位置应定位可靠、稳固，拆卸和安装应方便。 （4）折叠方便，折叠部件不应发生卡滞现象。 （5）带轮或不带轮设计。 （6）使用者可触及表面不应有外露的锐边和突起。 （7）涂漆和喷塑表面应光滑平整，色泽均匀，不应有露底、起泡、流挂、剥落、损伤等缺陷。 （8）焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 （9）注塑件表面应平滑、无缺陷，色泽均匀。 （10）坐便椅所有软包装部分应质地柔软，富有弹性，裁剪整齐，缝制坚固、耐用。 2.参数要求： （1）座宽（mm）：≥450。 （2）座深（mm）：≥400。 （3）座高（mm）：300-600范围内可调节。 （4）便盆容积（mL）：≥1000。 （5）椅架材质及管材参数：椅架应采用优质钢或铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 （6）厕板、便盆材料：厕板、便盆应采用优质塑料材料，对人体无毒、无害、无异味、易于清洁。 （7）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》要求。 （2）提供产品质量相关证明材料（如国家认可的检测机构出具的检测报告等）。 |  | 300元 | 个
15 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 防压疮床垫 （电动充气型） | 肢体残疾人 | 1.功能要求： （1）静音气泵，充气迅速，Ⅱ类防电击类型、Ⅱ型防电击程度。 （2）波动换气。 （3）软硬可调。 （4）由床垫和电动充气泵两部分组成。 （5）床垫应由多组气囊组成。 2.参数要求（充气后）： （1）总长（mm）：≥1900。 （2）总宽（mm）：≥800。 （3）总高（mm）：≥50。 （4）材质要求：医用PVC材质，防水耐脏。 （5）承重要求：≥100kg。 3.适配要求：免费送货上门，并提供适配及使用指导等服务。 4.质保要求：≥3年。 5.其他要求： （1）是否符合品目对应的国家标准要求：应符合GB 9706.1-2020《医用电器设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》要求。 （2）须提供产品相关《中华人民共和国医疗器械注册证》。 （3）可提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 厂商：第二类医疗器械生产许可证 代理商、经销商:第二类医疗器械经营备案凭证。 | 200元 | 张